附件：
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]消毒供应室消毒类耗材明细采购报价表
	序号
	名称
	型号
	单位
	单价
	用量
	金额
	技术参数
	备注

	1
	医疗器械中性多酶清洗剂
	11025
	桶
	
	80
	
	1.产品组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、表面活性剂、缓蚀剂等，含不少于4种生物酶，有效期至少为2年。
2.适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。
3.稀释比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:300。 
4.液体澄清透明无色、无味，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定，不接受香型产品。
5.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求
 a）对菌血悬液中细菌的去除率大于99.50%；且ATP的下降率大于99.50%，符合去除要求。b）对人工模拟污染物的去除率大于97.00%，符合去除要求。c)对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大80%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于60%，符合去除要求。（提供第三方检测报告）。
6.可用于达芬奇机器人手臂清洗。
8.不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≦0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）<1mg/kg，砷含量（1%溶液以砷计）<0.05mg/kg，液体无菌落数检出，对器械无腐蚀，清洗剂急性经口实际无毒，不引起皮肤变态反应，对皮肤低刺激对细胞内染色体无损伤，满足毒理性要求。
	

	2
	医用灭菌包装无纺布
	120cm*120cm
	张
	
	3000
	
	1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。
2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。
3.产品有效期不低于36个月。
4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。
5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：120cm*120cm。
	

	3
	医用灭菌包装无纺布
	100cm*100cm
	张
	
	5000
	
	1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。
2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。
3.产品有效期不低于36个月。
4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。
5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：100cm*100cm。
	

	4
	医用灭菌包装无纺布
	80cm*80cm
	张
	
	3500
	
	1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。
2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。
3.产品有效期不低于36个月。
4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。
5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：80cm*80cm。
	

	5
	医用灭菌包装无纺布
	60cm*60cm
	张
	
	6500
	
	1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。
2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。
3.产品有效期不低于36个月。
4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。
5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：60cm*60cm。
	

	6
	医用灭菌包装无纺布
	50cm*50cm
	张
	
	1500
	
	1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。
2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。
3.产品有效期不低于36个月。
4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。
5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：50cm*50cm。
	

	7
	医疗器械润滑防锈剂
	22025
	桶
	
	15       
	
	1. 产品应为医用水溶性润滑剂；有效期至少为24个月。
2. 产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色；
3. 使用比例：机洗应≥1:300，手洗应≥1:20；
4.产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。
5. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味，产品表面活性剂降解度应≥90%，产品细菌菌落总数＜100CFU/mL，
6. 多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发型超敏反应。
	

	8
	医疗器械除锈剂
	31025
	桶
	
	5
	
	1.适用于不锈钢手术器械及医疗设备（如清洗消毒器、灭菌器）腔体表面除锈；
2.符合医疗器械质量管理体系 ISO13485 认证。
3.规格：≥2.5L。
	

	9
	手术器械泡沫保湿剂
	61005
	瓶
	
	5
	
	1.产品配方含保湿液、水、表面活性剂、生物酶。
2.保湿性能优越，密封后可长达72小时的保湿，泡沫易漂洗。
3.对所有材料均有良好适应性，无腐蚀。
4.用于器械使用后清洗前的预处理，能够有效防止有机污染物干涸，降低清洗难度，提高清洗效果。
5.缓蚀效果良好，保湿的同时能够有效防护器械。
6. 符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。
7.有效期至少为2年。
	

	10
	过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂
	B5001--50支/盒
	支
	
	800
	
	1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测；
2.产品应符合《消毒技术规范》（2002年版）和GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》标准的相关要求；
3.产品应在48小时内出具生物监测结果；
4.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月；
5.产品应为自含式；
6.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响；
7.产品指示瓶身应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。
	

	11
	过氧化氢低温等离子体灭菌快速生物指示剂（1小时）
	
	支
	
	800
	
	1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测；
2.产品应符合GB18281.1、GB/T33417和WS/T10009标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性、一致性的相关要求；
3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间、一致性以及有效期）和卫生安全评价报告；
4.产品应在灭菌后1h内出具生物监测结果，阳性对照最快15 min出生物监测结果；
5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月；
6.产品应为自含式；
7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响；
8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。
	

	12
	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣
	PS100
	个
	
	200
	
	1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60%
2.产品有效期应≥12个月
3.产品需适配PS-100X/PS-100XP型过氧化氢低温等离子体灭菌器，可芯片适配。
	

	13
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡
	IB0503
	盒
	
	25
	
	1.符合ISO11140-1的四类指示物；
2.带背胶，可以粘贴；
3.颜色由蓝色变为红色；
4.有效期不少于18个月；
	

	14
	标准生物测试包
	BP1321
	个
	
	105
	
	1.产品适用于压力蒸汽灭菌生物监测；
2.产品应符合《消毒技术规范》（2002年版）和GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》标准的相关要求；
	

	15
	压力蒸汽灭菌快速生物指示剂（1小时）
	
	支
	
	105
	
	1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合GB18281.1、GB18281.3和ISO11138-1标准中的芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性要求。
2、生物指示剂为自含式，方便使用。                                                  
3、1小时内可出具生物监测结果。                                                    
4、生物指示剂为本厂家自主生产，非代工，（如果招标有需要，可申请生产记录）。
5、可提供具有CMA的第三方检测报告和卫生安全评价报告。
6、具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。
7、生产企业通过ISO9001/13485认证。                                    
8.产品有效期≥24个月
	

	16
	B-D预警测试包
	BY1344
	个
	
	600
	
	1.产品检验标准符合GB18282.4-2009对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求。 
2.产品含有B-D标准测试图和B-D预警测试图，用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。
3.有效期不低于24个月。
4.生产企业通过ISO质量体系认证。
	

	17
	压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡
	IB1001
	片
	
	1600
	
	1.产品检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求。
2.产品应用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测
3.产品所用药片不含铅，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果
4.产品有效期不低于24个月
5.生产企业通过ISO质量体系认证   
	

	18
	132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡
	1Y1321
	盒
	
	260
	
	1.用于辅料类指示检测，检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求。
2.产品应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合WS310-2016对灭菌参数的要求，产品双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落。
3.产品所指示物为无铅化学指示油墨（提供证明材料）。
4.产品有效期应不低于18个月，外形尺寸：140mm*18mm。
5.生产企业通过ISO质量体系认证。
	

	19
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	SH-0206/5545
	卷
	
	110
	
	1．适用于压力蒸汽灭菌；
2．适用于多种标签打印机；
3．标签结构：三层不干胶，双联标签；
4．标签尺寸：55mm宽x45mm高；
5．标签间距：3mm；
6．标签两侧底纸宽度：各1.5mm；
7．标签材质：底纸和中间层为离型纸；表层为铜板纸；
8．模切要求：表层模切一条横线，距顶14mm；
9．出纸方向：标签底部出纸；
10．每卷数量：不少于600张；
11．化学指示物位置：左上角；
12．化学指示物要求：121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色；
13.与消毒供应中心的灭菌追溯系统实现无缝对接。包括按照医院要求设置打印内容，承担打印系统相关的修改及维护服务，包括打印位置、内容旋转及打印浓度等。
	

	20
	低温灭菌打印标签
	
	卷
	
	20
	
	1．适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒；
2．不含植物性纤维；
3．适用于多种标签打印机；
4．标签结构：三层不干胶，双联标签；
5．标签尺寸：55mm宽x78mm高；
6．标签间距：3mm；
7．标签两侧底纸宽度：各1.5mm；
8．标签材质：底纸和中间层为离型纸；表层为铜板纸；
9．模切要求：表层模切一条横线，距底14mm；
10．出纸方向：底部出纸；
11．每卷数量：不少于400张；
12.与消毒供应中心的灭菌追溯系统实现无缝对接。包括按照医院要求设置打印内容，承担打印系统相关的修改及维护服务，包括打印位置、内容旋转及打印浓度等。
	

	21
	耐高温热转印碳带
	
	卷
	
	40
	
	1．适用于高温和低温标签，打印内容灭菌后3年不褪色；
2．适用于多种标签打印机；
3．每卷具备两个纸芯；
4．碳带尺寸：89mm宽，60m长；
5.与消毒供应中心的灭菌追溯系统实现无缝对接。包括按照医院要求设置打印内容，承担打印系统相关的修改及维护服务，包括打印位置、内容旋转及打印浓度等。
	

	22
	压力蒸汽灭菌封包胶粘带
	
	卷
	
	300
	
	 1.采用美纹纸为基材，耐高温型压敏胶，具有高初粘力及持粘力。                                                                              2.适用于一次性包装材料的封包 （供货方免费提供胶带切割机）。      
3. 产品有效期不低于24个月 
	

	23
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	
	袋
	
	35
	
	1.符合GB18282.1的一类指示物；
2.采用合成纸，不吸附过氧化氢；
3.颜色由蓝色变为红色；
4.有效期不少于18个月；
5.生产企业通过ISO9001/13485认证。
	

	24
	合计
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a

£©

¶Ô¾úÑªÐüÒºÖÐÏ¸¾úµÄÈ¥³ýÂÊ´óÓÚ

99.50%

£»

ÇÒ

ATP

µÄÏÂ½µÂÊ´ó

ÓÚ

99.50%

£¬

·ûºÏÈ¥³ýÒªÇó

¡£

b

£©

¶ÔÈË¹¤Ä£ÄâÎÛÈ¾ÎïµÄÈ¥³ýÂÊ´óÓÚ

97.00%

£¬

·ûºÏÈ¥³ýÒªÇó¡£

c)

¶ÔÄ£ÄâÎÛÈ¾ÎïÖÐµ°°×ÖÊµÄÈ¥³ýÂÊ´óÓÚ

90.00%

£»¶Ô

Ä£ÄâÎÛÈ¾ÎïÖÐµí·ÛµÄÈ¥³ýÂÊ´ó

80%

£»¶ÔÄ£ÄâÎÛÈ¾ÎïÖÐÖ¬·¾µÄÈ¥³ýÂÊ

´óÓÚ

60%

£¬·ûºÏÈ¥³ýÒªÇó¡££¨Ìá¹©µÚÈý·½¼ì²â±¨¸æ£©¡£

6.

¿ÉÓÃÓÚ´ï·ÒÆæ»úÆ÷ÈËÊÖ±ÛÇåÏ´¡£

8.

²»º¬Ó«¹âÔö°×¼Á

£¬

¼×´¼º¬Á¿

¨Q

1mg/g

£¬

¼×È©º¬Á¿

¨Q

0.1mg/g

£¬

ÖØ½ðÊô

º¬Á¿

£¨

1%

ÈÜÒºÒÔÇ¦¼Æ

£©

<1mg/kg

£¬

Ééº¬Á¿

£¨

1%

ÈÜÒºÒÔÉé¼Æ

£©

<0.05mg/kg

£¬

ÒºÌåÎÞ¾úÂäÊý¼ì³ö£¬¶ÔÆ÷ÐµÎÞ¸¯Ê´£¬ÇåÏ´¼Á¼±ÐÔ¾­¿ÚÊµ¼ÊÎÞ¶¾£¬²»

ÒýÆðÆ¤·ô±äÌ¬·´Ó¦£¬¶ÔÆ¤·ôµÍ´Ì¼¤¶ÔÏ¸°ûÄÚÈ¾É«ÌåÎÞËðÉË£¬Âú×ã¶¾

ÀíÐÔÒªÇó¡£

